## Sheet2
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 中医四诊智能诊断系统 | 1 | 1、具备主机、预装软件、脉象，舌像采集器及配套附件组成； 2、体质辨识问诊量表及判定标准符合中华中医药学会标准 ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》要求；可针对孕产妇进行体质辨识，具备孕产妇中医体质辨识健康管理。
2 | 中医体质辨识系统 | 1 | 1、问卷式体质辨识题库≥66道题。具有面型特征，体型特征，饮食嗜好等≥9种。具备软件著作权证书
3 | 红外热成像仪 | 1 | 通过采用医用红外热成像仪检测的方法，诊断人体组织的温度，从而判断人体病变情况
4 | 电针治疗仪 | 10 | 1、六路输出，每路可独立调节强度大小 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波三种可选 3、毫针、皮肤两种输出模式可选
5 | 红外光灸疗仪 | 1 | 1、无烟灸疗，自动控温，环保高效，治疗安全； 2、红外光波长580nm-1050nm，与人体生理特点高度吻合； 3、艾灸与红外光可同时治疗，增强疗效，收费可观； 4、双通道，可同时治疗两个部位。
6 | 红外光灸疗机 | 1 | 1.红外光波长范围580nm～1050nm； 2.红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W; 3.艾灸功能治疗温度：治疗温度不超过60℃ 4.上部红外灯治疗装置9个，下面是4个红外灯红外灯治疗装置和 5个灸疗装置；
7 | 熏蒸治疗机 | 2 | 1.电源：交流电压220V，频率50Hz。 2.治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 3.熏蒸面积：1750mm*590mm，3块发泡熏蒸垫。 4.独立的三个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，也可做露头式全身熏蒸。 5.药槽采用304不锈钢三区设计，三区各自具备独立的自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定。 6.双重安全保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。 7..具有自动漏电保护、自动防干烧、治疗结束自动报警、自动定时、自动恒温、双重温控保护功能、臭氧消毒等功能；
8 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 1.治疗仪差频频率范围：分五档可选 低、中、高、广域、低/高：低模式和高模式交替运行 2.动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30% 3.≥4个固定处方1个自编处方。
9 | 中医定向透药治疗仪 | 1 | 1、导入为单向波,输出波形为半正弦波,半三角波,疏密波,半脉冲调制波,间歇波,半锯齿波,混合波等十几种波形红外温度:智能温度档调节,不大于50℃. 2、热疗:自动感应最适温度，8个医疗专家精选处方2组药物导入输出,2组电疗输出
10 | 多体位医用诊疗床 | 1 | 1.配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降诊疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护按摩师的脊柱健康。 2.配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位医用诊疗床面。 3.具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。
11 | 超声波治疗仪 | 1 | 1、液晶显示治疗头防水程度：IPX7,可在水下进行操作 2、具有连续输出、断续1，2，3，输出模式
12 | 短波治疗仪 | 1 | 1、输出功率五档可调；治疗时间五档可调， 2、治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束；配带三种方型硅胶电极片可供选择
13 | 电脑中频治疗仪 | 5 | 1、四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出，具有≥100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用电极板温度：38℃～55℃，≥6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出
14 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 1.输出脉冲频率范围为3Hz～1000Hz，允差±15% 2输出脉冲宽度范围：设置500Hz或1000Hz时输出脉冲宽度为0.08ms，允差±20%；在其他的设置频率时输出脉冲宽度为0.20ms，允差±20% 3.具有负压装置：吸附负压为-38kPa，连续可调，允差±15%； 4.输出模式 a)≥6个自动程序 b)有≥5个部位，每个部位对应5个模式 c)≥3个固定频率模式
15 | 特定电磁波治疗器 | 10 | 计时方式： 机械定时（0-60℃及常通） 适用场所： 医院、诊所及其它事宜场所
16 | 磁振热治疗仪 | 1 | 1.振动频率为50Hz，允差±1Hz 2.六种治疗模式。 3.输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 4.超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。
17 | 湿热敷装置 | 1 | 1.额定功率：2500VA±10%。频率：50Hz±1Hz。 2.全部使用玻璃纤维绝缘材料保证省电和防止热量损失。 3.自动模式：智能设置，上班前预开机及自动关机。 4.自动进水功能：进水口接通自来水管后，水位低于预设水位后，自动进水，无需人工加水。
18 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1 | 1、蜡饼数：共计（18层）最多可出大中小蜡饼42块。 蜡饼厚度：a)蜡饼厚度分3级可调。
19 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 1.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 2.牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。 3.牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式。20种治疗方案记忆读取，更方便临床操作。 4.三维立体牵引(自动旋转侧扳)，具有成角、旋转、纵向牵引功能，可以单独使用，并具有组合功能，克服单一动作之不足. 5.颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引
20 | 煎药机（符合2煎功能，含包装机）十功能自动煎药机 | 1 | 1、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准； 2、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议； 3、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能
21 | 包装机 | 1 | 1、包装平均速度≧8袋/分，自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。 2、包装温度、包装量自动显示，数字化控制。 3、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； 4、包装量为50-250ML无极变量可调包装。适用于老人、儿童、成年人等不同用量。